中国文化遗产研究院

贝叶经保护修复实验室建设-

定制通风柜、实验台及文物组柜项目

自行采购（公开比价）要求

中国文化遗产研究院为完成贝叶经保护修复实验室建设工作。向社会择优选择供应商。

一、项目名称：贝叶经保护修复实验室建设-定制通风柜、实验台及文物组柜

二、采购人：中国文化遗产研究院

地址：北京市朝阳区北四环东路高原街2号

三、选择方式：公开比价（在中国文化遗产研究院网站采购专栏）

四、预算金额： 150000 元

五、比价资格：

1）须提供相关证明材料复印件①，其中：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供2024年度资产负债表、利润表或其基本开户银行出具的资信证明原件②；

供应商是其他组织的，应提供银行出具的资信证明原件。

3）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关书面声明或证明材料③。

4）供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料④，其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供响应文件接收时间前六个月内任意一个月的纳税凭据复印件；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供响应文件接收时间前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织的，需要提供响应文件接收时间前；六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）近三年内（本项目文件接收时间前），供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明⑤。（附件1格式）

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一比选谈判，供应商需提供相关承诺⑥。（附件2格式）

7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明⑦。（附件3格式）

以上要求供应商必须同时满足，提供的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，所有资质文件必须真实、有效，且与报价方主体一致，否则其报价将被拒绝。

六、评审准备资料：

（一）供应商需向我院提供的有关资料

1．供应商基本情况简介；

2．资格、资质、承诺等证明文件；（见比选资格1-7）

3．报价一览表（附件4格式）

4．如报价人非法人，需法人授权书。（附件5格式）

5．供应商近5年承担业绩一览表 （附件6格式）

6．设备售后及运维情况承诺 （格式自拟）

7．供应商根据我院需求，提供其他说明材料。包含但不限于甲方采购需求要求的说明及回应、以及供应商认为其他需要说明的必要内容。（无格式）

（二）其他有关事项

供应商应自行承担所有与参加本选定活动相关的全部费用，本项目不收取任何费用。本次评审在资格符合的供应商内，价格部分、商务部分、技术部分的分数比为4.5：1.5：4，由甲方根据项目及供应商相关情况确定比价结果，相关比价结果将在院网站公布。

六、供应商截止报名时间：2025年3月13日12:00，资料截止提交时间：2025年3月13日17:00截止，以签收时间为准。（不接受上门传递资料。）以上资料均需装订成册，壹份密封装入文件袋并加盖公司印章。

邮寄地址：北京市朝阳区北四环东路高原街2号

中国文化遗产研究院

收件人：陈老师 联系电话：84642221转2992

注：资料发出后请务必电话与收件人确认收件并进行报名。

七、其他对外公布事项：项目采购需求（附件7）

八、报名企业须知：供应商资料未收到或比价资格资质未提交成不符企业，无资格参与比价评审。

中国文化遗产研究院

2025年3月5日

附件1：参加本采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式）

中国文化遗产研究院：

我单位郑重声明：在本项目响应文件接收时间前3年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件2：供应商无关联关系书面声明函（格式）

中国文化遗产研究院：

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称) 同一合同项下的报价。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件3：参加本采购项目没有失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明函（格式）

中国文化遗产研究院：

我单位郑重声明：我单位没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，也不属于被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件4：比选报价一览表（格式）

价格单位：人民币元

| 项目名称： | 报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写：__________ 大写：__________ |  |

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：      手写签字

日期：

附件5：法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务、身份证号）    代表本公司授权    （单位名称）    的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务、身份证号）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（加盖公章）：

地址：

注： 供应商需在此授权书后附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件，并加盖公章。

附件6：报价人近5年（2020年1月至响应文件接收时间前，以合同或协议签字日期为准）承担的业绩一览表（格式）

项目名称：

| 序号 | 项目单位 | 合同名称 | 服务内容 | 合同金额（人民币万元） | 合同签订时间 | 项目单位联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2.以上报价须有发票或合同复印件作为佐证附件。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件7：项目采购需求

一、项目概况：

为支持国家重点研发计划项目“贝叶经保护修复关键技术及应用示范”，配合推动布达拉宫贝叶经等古籍文献保护利用项目等实施，进一步提升我院贝叶经文物保护修复科研能力与技术水平，现拟改建高水平贝叶经文物保护修复实验室。

二、工作要求：

1.设备要求：

1.1台式通风柜：2台

每台包含1组通风柜上柜、1块黑色一次成型盘式环氧树脂台面1524×664×32mm、2个双门通风柜底柜762×549×831mm、1组遥控水考克、1个pp杯槽、1个边台端头后封板、1套排风风机及风管、2个插座面板（20孔）；

1.2靠边实验台：4组

靠边实验台2组，每组包含1块19mm厚环氧树脂台面、1套C型支撑钢架组、1个三抽活动底柜457×549×711mm；

靠边实验台2组，每组包含1块19mm厚环氧树脂台面、1套C型支撑钢架组、1个双门双抽悬挂底柜762×549×640mm；

1.3文物组柜：1组

由三个文物柜组成：其中四抽文物柜1个，规格1200×960×650mm，三抽文物柜1个，规格1200×960×730mm，四抽文物柜1个，规格600×960×1380mm。

2.服务地点：北京市朝阳区北四环东路高原街2号中国文化遗产研究院

3.货期要求：签订合同后15日内完成供货，如不能按时供货，需在响应文件中明示具体最快到货时间，实际供货时，若不能按响应文件中承诺的供货时间内供货，甲方有权拒收。

4.付款方式：无预付款，全部货物安装完成交货完毕后付清全款；若需其它付款方式，需在响应文件中描述清晰；包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费等一切费用均由供应商负担。

5.售后要求：供应商提供7*24小时服务相应，在设备发生问题时，供应商应积极提供技术支持、给予相应的维护。

三、设备参数要求：

1.台式通风柜：规格为1524×946×2281mm

1.1通风柜作为实验室中最重要的安全设备之一，对实验人员的职业健康有着十分重要的影响，因此，合格的通风柜需符合各种专业的国家标准及行业标准要求，达到安全使用的效果；

1.2★通风柜需符合国家标准JG/T222-2007《实验室变风量排风柜》的相关要求，检测内容包含流动显示试验、面风速试验、阻力试验、控制浓度试验等，并提供符合要求的第三方检测机构出具的检测报告；

1.3★通风柜需符合国家标准JB/T6412-1999《排风柜》的相关要求，检测内容包含流动显示试验、面风速试验、阻力试验、控制浓度试验等，并提供符合要求的第三方检测机构出具的检测报告；

1.4★通风柜需符合美国ANSI ASHRAE 110-2016的相关要求，检测内容至少包含面风速测试、烟雾流动视觉测试、示踪气体浓度测试等，并提供符合要求的第三方检测机构出具的检测报告；

1.5★通风柜需符合欧洲BS EN14175的相关要求，检测内容至少包含面风速试验、浓度测试、干扰测试等，并提供符合要求的第三方检测机构出具的检测报告；

1.6★UL1805标准涉及到电气及机械危险，研究材料的可燃性并测量气流特征的有效性。所有出厂试验须通过经UL所认证的试验设施进行试验，提供相关证明文件；

1.7★上柜框架及支撑底柜为全钢制结构，所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，需满足SEFA8M相关要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

1.8★所有金属喷涂表面需满足盐雾测试要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

1.9★金属喷涂所用塑粉需符合LEED认证，提供相关证明材料；

1.10内衬板及导流板需采用耐腐蚀且耐高温材料，不得使用抗倍特板、倍耐板等不耐高温材料；

1.11视窗采用链条式传动系统；

1.12★视窗玻璃需采用夹胶或夹膜安全玻璃；视窗玻璃需满足国家标准GB15763.3落球冲击剥离性能的合格要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

1.13台面采用环氧树脂一体成型蝶形台面，带一个PP杯槽；

1.14采用LED照明，台面照度需达到800lux；

1.15按要求配置国标插座。

2.靠边实验台：规格为1500×762×850mm

2.1结构形式为钢制C型支撑架，配置活动柜或悬挂底柜；

2.2支撑钢架需采用截面≥50*50mm，壁厚≥2mm钢管焊接而成，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理；

2.3活动柜或悬挂底柜为钢制，为保证柜体整体强度，柜体侧板及背板采用一块钢板折弯制成；

2.4★所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，需满足SEFA8M相关要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

2.5★所有金属喷涂表面需满足盐雾测试要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

2.6柜门及抽屉面板采用双层结构，内外均需喷涂并内设消音材料；

2.7柜门合页采用不锈钢材质，不得采用木工铰链；

2.8抽屉滑轨需与抽屉箱体牢固连接并进行环氧树脂粉末喷涂；

2.9台面选用环氧树脂台面，厚度为20mm。

3.文物组柜：规格为1800×960×1380mm

3.1由三个文物柜组成：其中四抽文物柜1个，规格1200×960×650mm，三抽文物柜1个，规格1200×960×730mm，四抽文物柜1个，规格600×960×1380mm；

3.2所有文物柜均为钢制，钢板采用≥1.2mm钢板折弯焊接制成，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理；

3.3★所有金属表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，需满足SEFA8M相关要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

3.4★所有金属喷涂表面需满足盐雾测试要求，并提供第三方检测机构出具的检测报告；

3.5抽屉面板采用双层结构，内外均需喷涂并内设消音材料。

备注：供应商可提前联系采购人进行现场踏勘

四、售后运维：供应商需提供售后相关情况和运维相应情况介绍。

五、业绩要求：供应商需提供近5年（2020年1月至今）独立完成的类似项目业绩。

六、其他相关要求：

1.采购人组织现场踏勘，供应商提供服务前，如需踏勘现场，有关费用自理。

2.供应商在参与本项目的全部过程中，派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担任何责任。

对于上述项目要求，供应商应在文件中进行相应，作出承诺及说明。